紫外老化试验箱常见故障判定方法

恒泰丰科为您讲述紫外老化试验箱的一些常见故障处理方法：

1、紫外老化试验箱的灯管两头发黑。这是因为光老化灯管的灯头是钨，它的熔点是3410℃，当我们点亮灯管时，温度为2000到3000℃之间，灯丝是不会熔化的，会发生升华，那么升华的钨蒸气遇到管壁又凝华成固态的钨，使其变黑，而光老化的灯管的灯丝就在灯管的两头，所以只有两头变黑。等光老化的灯管开始变黑，那么就需要更换了。所以，为了更好延长灯管的寿命，请不要频繁的启动和关闭灯管。按标准规定，灯管在灯点亮后自少3个小时内不要关闭灯管。

2、紫外老化试验箱的灯管点不亮。我知道光老化的灯管在使用时，有时候灯管点不亮，有时候点的亮。这是因为荧光光老化试验箱一般使用的都是电子镇流器，电子镇流器的接线方式为插孔式。所以一些时候因为制作工艺的细节问题处理的不是很好，这样就导致在灯角线在与电子镇流器的连接上存在不牢靠的隐患。在以后的使用当中当然就发生间隙性脱线，接触不良等问题。

3、水槽加热管更换频繁。因为没有按规定使用去离子水，所以加热管长期浸泡的自来水、高温自来水里。我们都知道加热管是由不锈钢管填充镁粉制作的。所以长期在自来水中进行加热工作，会导致加热管表面的不锈钢被腐蚀，出现锈迹。

4、仪表故障率高。紫外老化试验箱的仪表都是安装在设备最上面的，所以就存在一个问题：在设备进行加热工作时（有时一个试验会做几天，甚至几个星期，实验室温度能到达60℃）而且有的实验室不安装空调，而热气又是往上升，所以仪表会长期饱受高温的摧残，在此高温环境下，仪表就容易出现故障。

紫外老化试验箱作为环境试验设备中光老化设备的主要产品，主要是对试验样品做紫外光部分的老化试验，如在一定的波长，比如340nm(这是通常使用的波长，因为它最接近户外自然太阳光的光谱)是它的能量足以激发试样样品(当然，主要是高分子有机化合物及其材料等)的高分子链产生化学反应而改变其物理化学性质，比如：褪色、粉化、变粘、发硬、变脆、黄变、机械强度下降等变化。

附：

1、紫外老化试验箱试验过程中严禁打开仓门。

2、紫外老化试验箱不要近距离直视点亮的灯管。

3、紫外老化试验箱缺水灯亮时辰是请检查水位。

4、紫外老化试验箱尽管避免在点亮的灯管下裸露皮肤。